## EQUIPOS BIOMEDICOS
ANEXO 3 LISTADO DE EQUIPOS BIOMEDICOS
ITEM | NOMBRE TECNICO DEL EQUIPO BIOMEDICO | CARACTERISTICAS | CANTIDAD A COTIZAR | EMPRESA FABRICANTE | PAIS DE FABRICACION | REGISTRO SANITARIO INVIMA | REGISTRO SANITARIO FECHA DE VENCIMIENTO |  |  | NOMBRE DEL PROVEEDOR | TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS | GARANTÍA DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS | PRECIO DE COTIZACION POR EL PROVEEDOR | IVA | VALOR TOTAL COTIZACION PROVEEDOR
[5 empty] | SE DIGITA EL PAIS DONDE EL REGISTRO INVIMA AUTORIZA FABRICAR EL MATERIAL OFERTADO |  | DIA | MES | AÑO
1 | Báscula digital tipo adulto - grado médico | 1. Capacidad: 120 a 150 kg o mayor. 2. Precisión: ideal 50 gr, máximo 100 gr. 3. Mecanismo: Digital con único uso para peso no para medir talla (sin metro). 4. Alimentación: Batería. 5. Con certificado de trazabilidad ONAC. 6. Todas aquellas características adicionales estipuladas en la Resolución 2465 del 2026 (Ministerio de Salud y Protección Social). | 24
2 | Tensiómetro adulto | 1. Exactitud +/- 3 mmHg 2. Soporta caídas y resistencia a golpes. 3. Medición de manómetro de 0 a 300 mmHg. 4. Libre de mercurio y látex 5. Con perilla de insuflación y con sistema de desinflado. 6. Con certificado de trazabilidad ONAC. | 24
3 | Fonendoscopio de dos servicios | 1. Dos cabezas: Adulto y Pediátrico 2. Arco y auriculares en acero inoxidable 3. Olivas en Goma e intercambiables. 4. Diafragma Liso | 24
4 | Equipo de órganos de los sentidos portátil | 1. Ligero y compacto. 2. Iluminación LED. 3.Óptica hermética. 4. Rueda de apertura fácil de usar con seis aperturas diferentes (estrella de fijación, círculo grande, círculo pequeño, filtro rojo libre, filtro azul, semicírculo). 5. Protección contra el polvo. 6. Alimentación baterías. 7. Incluye Estuche. | 24
5 | Oxímetro de pulso | 1. Display de SpO2, PR, Barra de Pulso y Onda de Pletismografía. 2. Apagado automático, de no ser utilizado. 3. Indicador de batería baja. 4. 2 Pilas AAA Incluidas. 5. Brillo ajustable. 6. Tipo Finger Tip. | 24
6 | Termómetro Infrarrojo Corporal (pistola) | 1. Resolución: 0.1 grado Celsius 2. Fácil y rápida lectura. 3. Apagado automático. 4. Termometría sin contacto para evitar infecciones cruzadas. | 24
7 | Cinta métrica | 1. Rango de medición en cm: 0 a 205 cm. 2. División:1 mm. 3. Funciones: Medición móvil. 4. Material flexible, inextensible e impermeable. 5. Todas aquellas características adicionales estipuladas en la Resolución 2465 del 2026 (Ministerio de Salud y Protección Social). | 24
8 | Tallímetro | 1. Tallímetro portátil. 2. Capacidad de dos (2) metros, sensibilidad 1 mm. 3. Tener en cuenta ubicación del equipo. (Desarmable, para facilitar transporte). 4. Todas aquellas características adicionales estipuladas en la Resolución 2465 del 2026 (Ministerio de Salud y Protección Social). | 24
9 | Infantometro | 1. Infantómetro portátil. 2. Precisión 1 mm 3. Capacidad 110 a 120 cm. 4. Desarmable. 5. Todas aquellas características adicionales estipuladas en la Resolución 2465 del 2026 (Ministerio de Salud y Protección Social). | 24
VALOR TOTAL